ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі робіт по об’єкту:

- ДК 021:2015 - 33180000-5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33185000-0 - Слухові апарати) (НК 024:2023:30082 Слуховий апарат (придатний для носіння)

(Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-10-021917-a)

Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється                               про закупівлю.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт                            або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат слуховий завушного типу для компенсації середньої втрати слуху | шт | 182 |
| 2 | Апарат слуховий завушного типу для компенсації важкої втрати слуху | шт | 35 |

Примітка:

- у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент»

- еквівалентом в розумінні даної тендерної документації є товар якість, дозування, форма випуску, концентрація, розміри та інші стандартні характеристики якого відповідають тим, що вказані Замовником та є предметом закупівлі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- Апарат слуховий завушного типу для компенсації середньої втрати слуху

| № з/п | Назва вимоги |  |  | Значення вимоги відповідно до стандарту EN 60118-0 Симулятор вуха, що вимагається Замовником |  | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку тендерної пропозиції, яка підтверджує відповідність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термін виготовлення слухових апаратів | не раніше 2024р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Наявність цифрової обробки звука | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Наявність двухканальної компрессії WDRC | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Наявність сигналу розряда батарейки | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Наявність ротаційного регулятора гучності | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Наявність трьох тримерів: низьких (LC), високих частот(HC) та обмеження ВРЗТ (MPO) | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Вихідний рівень (BP3T90), дБ РЗТ (пікове значення) | ≤132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вихідний рівень (BP3T90), дБ РЗТ (середнє значення) | ≤127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Повне підсилення (P3T 50), пікове, дБ | ≤59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Повне підсилення (P3T 50), середнє, дБ | ≤53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тестове підсилення, дБ | ≤50 |  |  |  |  |  |
|  | Еквівалентний рівень шуму, дБ РЗТ |  |  | ≤7 |  |  |  |  |
|  | Частотний діапазон – нижній ліміт, Гц |  |  | ≤100 |  |  |  |  |
|  |  | Частотний діапазон – верхній ліміт, Гц | ≥6000 |  |  |  |  |  |
|  | Гармонійні викревлиння |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 Гц (вхід 70 дБ P3T, %), не більше |  |  | ≤0,6 |  |  |  |  |
|  |  | 800 Гц (вхід 70 дБ P3T, %), не більше | ≤0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1600 Гц (вхід 65 дБ P3T, %), не більше | ≤0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Робота батареї (100 Гц/вхід 65 дБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Струм живлення, мA |  |  | ≤0,55 |  |  |  |  |
|  | Тривалість роботи батарейки, год, не менше |  |  | ≥522 |  |  |  |  |
|  |  | Тип батарейки | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Напруга, V | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість програм | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість частотних каналів, не менше | ≥2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мікрофон | різноспрямований |  |  |  |  |  |
|  | Наявність неоперативного регулювання низьких частот (тример LC) |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Наявність неоперативного регулювання високих частот (тример HC) |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Наявність неоперативного регулювання обмеження ВРЗТ (тример МРО) |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Наявність системи усунення зворотнього зв’язку |  |  | + |  |  |  |  |
|  | Діапазон налаштування, дБ ВС, не вужче |  |  | 20-70 |  |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки: -Стандартні вушні вкладиші -Слуховий апарат -Повітряно-цинкові батарейки -Інструкція з експлуатації -Гарантійний талон | 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. |  |  |  |  |  |

- Апарат слуховий завушного типу для компенсації важкої втрати слуху

| Назва вимоги | Значення вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Призначаються для компенсації порушень слуху | до 105 дБ ВС |  |
| Цифрова настройка слухових апаратів | Так |  |
| Максимальний рівень вихідного звукового тиску слухового апарату | ≥ 138 дБ SPL (IEC 118-0) |  |
| Середній рівень вихідного звукового тиску слухового апарату | ≥ 133 дБ SPL (ІЕС 118-0) |  |
| Максимальний рівень акустичного підсилення | ≥ 73 дБ (IEC 118-0) |  |
| Середній рівень акустичного підсилення | ≥ 68 дБ (IEC 118-0) |  |
| Еквівалентний рівень вхідного шуму | ≤ 18 дБ SPL (IEC 118-0) |  |
| Нижня межа частотної смуги | ≤ 100 Гц (IEC 118-0) |  |
| Верхня межа частотної смуги | ³ 7290 Гц (IEC 118-0) |  |
| Звукові оточення | ³ 10 |  |
| Кількість каналів (частотних смуг із незалежним встановленням параметрів компресії) | ³ 8 |  |
| Кількість програм | ≥4 |  |
| Наявність автоматичної системи пригнічення зворотного зв’язку для мінімізації «свисту» апарату | Так |  |
| Наявність автоматичної системи управління адаптацією | Так |  |
| Можливість виконання аудіограми in situ | Так |  |
| Наявність системи приглушення шуму вітру, тихих шумів. | Так |  |
| Наявність заглушення шумів SPiN | Так |  |
| Наявність автоматичного перемикання спрямованості SPiN | Так |  |
| Наявність додаткового підсилення низьких частот | Так |  |
| Наявність мобільного додатку (для iOS та Android) для контролю за апаратом з телефону | Так |  |
| Можливість зміни формули настройки (NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v5.0 та інші) | Не менше 6 |  |
| Регулятор гучності у вигляді 2-х окремих кнопок для зміни гучності, заглушення апарату або перемикання програм | Так |  |
| Функція Bluetooth з низьким енергоспоживанням на частоті 2,4 ГГц | Так |  |
| Наявність функції маскування вушного шуму «Tinnitus SoundSupport» | Так |  |
| Наявність гідрофобного покриття, ступінь захисту, не нижче ІР68 | Так |  |
| Батарейка 13 розміру | Так |  |
| Комплект поставки: Слуховий апарат Стандартні вушні вкладиші Повітряно-цинкові батарейки Інструкція користувача Гарантійний талон | 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. |  |

Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 3, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі тендерної документації. У разі якщо Учасник пропонує у складі своєї тендерної пропозиції еквівалент товару, який зазначений у цьому Додатку 3, то такий Учасник повинен надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару, зазначеному у цій документації.

Поставка товару здійснюється згідно заявки Замовника за рахунок постачальника. При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Обов’язкова наявність сервісного центру в м. Кам’янське або в м.Дніпро. Якщо учасником, гарантійне обслуговування устаткування буде здійснюватися не у власному сервісному центрі, то у цьому випадку у складі тендерної пропозиції йому необхідно надати від сервісного центру, де буде здійснюватися гарантійне обслуговування, офіційний документ (гарантійний лист, довідку-підтвердження тощо), яким підтверджується взяття ними обов’язків (чи вони їх візьмуть) у випадку підписання договору між учасником та замовником тендеру щодо здійснення гарантійного обслуговування слухових апаратів передбаченого цією тендерною документацією.

2. Запропонований товар повинен мати чинний сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів та декларацію відповідності, видану виробником (з переліком моделей медичних виробів, які підпадають під дію наданої декларації відповідності). Надати відповідний документ у складі тендерної пропозиції.

3. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (оригінал) від виробника (або його уповноваженого представника в Україні), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі, одиницю виміру, кількість та інформацію про комплект поставки згідно з вимогами тендерної документації.

4. Слухові апарати повинні мати інструкцію з експлуатації українською мовою, зміст та маркування якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами в сфері регулювання обігу медичних виробів, з обов’язковим зазначенням адреси потужностей виробництва та контактів виробника або адреси, e-mail та телефонів уповноваженного представника виробника в Україні, якщо виробник іноземний. У складі тендерної пропозиції обов’язково надати копію інструкції з експлуатації завірену виробником.

5. Устаткування, яке пропонується, повинно бути новим та таким, що не було у використанні (надати гарантійний лист).

6. Надати у складі тендерної пропозиції технічну специфікацію (технічний проспект, брошюру тощо), яка містить технічні параметри запропонованих слухових апаратів, завірену печаткою та підписом виробника.

7. Гарантійний термін експлуатації слухових апаратів повинен складати не менше 12 місяців з моменту видачі споживачеві.

8. Товар поставляється транспортом Учасника, на адресу вказану Замовником на протязі 5-ти календарних днів з моменту отримання заявки.

9.  Постачальник зобов’язаний відпускати товар в упаковці, яка б забезпечувала належний захист товару від пошкоджень при транспортуванні та тривалому зберіганні.

10. Ціна за одиницю Товару вказується в тендерній пропозиції з урахуванням витрат на транспортування товару, страхування, завантаження, розвантаження, сплати всіх необхідних податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

11. Додатково можливе надання зі сторони Учасника інших документів що підтверджують відповідність Товару, що пропонується Учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 2 558 800,00 грн. з ПДВ.                          При визначенні очікуваної вартості враховували інформацію про діючі ціни, що розміщена                     на офіційних інтернет ресурсах потенційних постачальників, а також розмір бюджетного призначення затверджений рішенням Кам’янської міської ради 22.12.2021 року №466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2025-2027 роки» (зі змінами).